血气分析仪配套试剂技术参数需求

一、检验试剂

1、方法学：

血气参数方法学：

PH：血液酸碱度（直接玻璃电极法）

PO2：氧分压（极普电极法）

PCO2: 二氧化碳分压（直接玻璃电极法）

SO2%：血氧饱和度（多光谱电极法）

血细胞参数方法学：（免保养）

Hb：血红蛋白（多光谱电极法）

Hct：血细胞压积（阻抗法）

电解质方法学参数:（免保养）

Na+：钠（直接玻璃电极法）

K+：钾（直接电极法）

Cl-：氯（直接电极法）

iCa：钙（直接电极法）

iMg：镁（直接电极法）

代谢物参数方法学:

Glu：葡萄糖（酶法）

Lac：乳酸（酶法）

BUN：尿素氮（酶法）

Creat：肌肝（酶法）

血氧参数方法学:

HHb：脱氧血红蛋白（分光比色法）

O2Hb：氧和血红蛋白（分光比色法）

COHb：一氧化碳血红蛋白（分光比色法）

MetHb：高铁血红蛋白（分光比色法）

tHb： 总血红蛋白（分光比色法）

2、样本类型：全血（肝素）动脉血

3、检验项目：pO2, pCO2， SO2% ；血细胞：Hb,Hct；酸碱度：pH；电解质: Na+, K+, Cl-、iCa、iMg；代谢物：血糖Glu,乳酸Lac，Creat、BUN、BarP 一氧化碳血红蛋白、高铁血红蛋白、脱氧血红蛋白、氧和血红蛋白、总血红蛋白等。

4、试剂有效期：12个月以上（在机有效期35天）、

5、检测时间：全部项目分析≤132 秒

6、溯源性：可溯源

7、分析范围/批间精密度：

测量参数线性范围：

PH				6.500-8.000

H+          316.23-10.00nmol/L

PCO2			3.0-200mmHg  (0.4-26.7kPa)

PO2			5-765mmHg	 (0.66-102kPa)

SO2%		    30-100%

Na				80-200mmol/L

K				1.0-20.0mmol/L

Cl				50-200mmol/L

Ca			0.1-2.7mmol/L  (0.4-10.8mg/dL)

Mg			0.1-1.5mmol/L  (0.2-3.6mg/dL)

Glu		0.8-28mmol/L

Lactate	 0.3-20.0mmol/L

Creat		0.2ummol/L-660ummol/L

BUN		0.17mmol/L-5.5mmoml/L

Hct		12%-70%

Hb			4.0-24.0g/dL  (40-240g/L)

BarP     400-800mmHg  (53.3-106.7kPa)

血氧参数线性范围：

MetHb		0 – 80%

COHb		0 – 60%

HHb		0 – 33%

O2Hb		0 – 100%

tHb      5.0-25.0g/dL  (50-250g/L)

O2Cap		0-34.75 vol%

O2Ct		0-34.75 vol%

8、要求试剂有相应质控品校准品，并必须支持全自动独立液体内质控和第三方外质控。

二、配套设备服务需求

1、设备入院需解决与医院信息系统对接的相关问题，供应商需先行联系我院信息科进行调研，了解对接方案等。

2、仪器故障，工程师能快速响应，经工程师维修鉴定后，如按需更换仪器配件，需供应商提供配件更换至正常工作中状态。

三、售后服务要求

1、包装：保证设备按出厂标准及国家有关要求进行包装, 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失由乙方承担。设备使用说明书包括：出厂合格证和产品注册许可证，中文工作软件说明书1份。

2、安装：设备由供应商送货上门并安装调试至指定地点。 供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施并负责清理废弃包装材料。

3、维修：提供免费终身维护。在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，将在1小时内给予明确的解决措施；如需派遣工程师现场维修，则保证在24小时（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修，在规定时间内不能解决问题的机器，需提供相同档次的机器给用户代用，以确保用户正常工作。

4、技术要求：保证产品为厂家的最新产品且设备是全新、未曾使用过的。所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。如在实际供货时已经废型，则用该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不低于所投设备。

5、设备保养：每季至少1次对设备进行保养、维护，发现问题进行及时排除，并形成保养记录存档保留。

6、技术培训：（1）设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训用户2名以上技术人员，直到用户受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。（2）培训内容：技术培训、操作培训、排除一般故障培训等。

7、设备不属于医院资产，涉及设备安装、信息系统对接、使用和维修等的任何问题和费用，均由供应商自行承担。